Этот файл взят из коллекции Medinfo

http://www.doktor.ru/medinfo

http://medinfo.home.ml.org

E-mail: medinfo@mail.admiral.ru

or medreferats@usa.net

or pazufu@altern.org

FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

Пишем рефераты на заказ - e-mail: medinfo@mail.admiral.ru

В Medinfo для вас самая большая русская коллекция медицинских

рефератов, историй болезни, литературы, обучающих программ, тестов.

Заходите на http://www.doktor.ru - Русский медицинский сервер для всех!

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК.

(словарь терминов,используемых в электроэнцефалографии)

Вводные замечания.

Еще в 1957 г. была опубликована составленная Джаспером

система "десять-двадцать"стандартного расположения электродов

на поверхности головы человека.Эта система в настоящее время

принята в качестве международной.

При составлении справочника в его основу положены сло-

варь,принятый Международной федерацией ,и словарь терминов

используемых при применении к анализу ЭЭГ современной вычис-

лительной техники.

Из указанных источников опущены такие слова ,смысл кото-

рых очевиден ( например:c/sec - колебания/секунду ; electrog-

ram - электрограмма; form wave - форма волны;isolated - изо-

лированный;sinosoidal - синусоидальный и т.п. ).Не включены

термины,в которых рисунку ЭЭГ присваиваются названия различ-

ных типов эпилептических припадков,что не принято в отечест-

веной электрофизиологии.

Внесены отечественные термины.

Справочник разделен на две части: 1) термины,употребляе-

мые при стандартной регистрации и визуальной оценке электро-

энцефалограмм ; 2) термины,употребляемые при компьютерном

анализе ЭЭГ.

В тексте даются английские эквиваленты.

Часть первая.

А

_Активация . (activation) - 1) процедура (например,фотости-

муляция,гипервентиляция и др.),способствующая выявлению скры-

тых или слабо выраженных в состоянии покоя патологических из-

менений ЭЭГ (преимущественно пароксизмальной активнос-

ти,дельа-активности и т.п.); 2) рисунок ЭЭГ ,характеризующий-

ся низкой амплитудой,возникающей в результате блокирования

высокоамплитудных ритмов ЭЭГ в ответ на физиологическую сти-

муляцию или электрическое раздражение мозга.

Вместо второго значения рекомендуется термин _ блокирова-

_ние.

_Активность . (activity) - последовательность волн ( коле-

баний биопотенциалов )любой частоты и амплитуды,выраженных в

любом порядке.

_Альфа-волна . ( alpha wave) - одиночное двухфазное колеба-

ние разности потенциалов длительностью 75-130 мс.,имеющее

форму,приближающуюся к синусоидальной.

_Альфа-полоса,альфа-диапазон частот . (alpha band) - полоса

частот в диапазоне 8-13 Гц.

_Альфа-ритм .(alpha rhythm) - ритмические колебания потен-

циала с частотой 8-13 в 1 с. средней амплитудой 30-70

мкВ,обычно модулированной в веретена;выражен преимущественно

в задних отделах мозга,при закрытых глазах,в состоянии то-

носитешьного покоя,при максимально возможном расслаблении

мышц;блокируется при световом раздражении,усилении внимания и

умственных нагрузках.

Примечание.

1. Термином "альфа-ритм" обычно называют лишь те ритмы,кото-

рые удовлетворяют всем выше перечисленным критериям;актив-

ность альфп-диапазона частот с другой топографией или реак-

тивностью называют иначе (например,мю-ритм и т.д.)

2. Некоторые авторы выделяют "варианты"альфа-ритма,также ре-

гистрируемого в задних отделах мозга,но отличающегося по

частоте:

а) быстрый вариант альфа-ритма (fast alpha - vatiant

rhithm ) - ритм с частотой 14-20 Гц.;может чередоваться с

истинным альфа-ритмом;блокируется при усилении внимания,осо-

бенно визуального,а также при умственных нагрузках;

б) медленный вариант альфа-ритма (slow alpha-variant

rhythm) - ритмические колебания потенциала с частотой 3,5-6 с

1с. ( в основном 4-5);обычно чередуются,а иногда смешиваются

с альфа-ритмом;амплитуда варьирует около 50 мкВ;блокируется

или угнетается в состоянии внимания, особенно при визуальных

и умственных нагрузках;следует отличать медленный альфа-вари-

ант от медленных волн,регистрирующихся в задних отделах мозга

у детей,подростков и иногда у молодых людей.

В отечественной литературе термин " альфа-вариант" не упот-

ребляется как неостаточно точный.

_Амплитуда волны .(amplitude,voltage) - в ЭЭГ-ме величина

колебания потенциала от пика до пика ( т.е. от максимума до

минимума),измеряется с микровольтах и милливольтах;на ампли-

туду волн,записанных с поверхности головы ,оказывает влияние

сопротивление кожи ,костных покровов,мозговых оболочек,цереб-

роспинальной жидкости,а также самих отводящих электродов.

_Апериодическая активность .(aperiodic activity) - термин

применяется :1) к волнам или комплексам волн нерегулярной

частоты ; 2) в волнам или комплексам волн, повторяющимся с

нерегулярными интервалами.

_Артефакт .(artifact,artefact) - любая разность потенциа-

лов ,обусловленная экстрацеребральным источником;различаются

физические (distortion) и физиологические артефакты.Первые

возникают в результате погрешностей регистрирующей аппарату-

ры,а также при больших переходных сопротивлениях или плохом

контакте электродов с покровами черепа и т.п.; вторые отража-

ют:изменение потенциала,возникающее в результате деятельности

сердца или мышечной активности;сдвиги в величине корнеорети-

нального потенциала глаза;кожно-гальваническую реакцию и др.

_Асимметрия .(asymmetry) - 1) различие частоты ,амплитуды

или формы волн в гомологичных областях полушарий мозга (меж-

полушарная асимметрия); 2) различия параметров колебания по-

тенциала по обе стороны от изоэлектрической линии ; 3) разли-

чия параметров колебания потенциала в восходящем и нисходящем

фронтах волн.

Примечание.Этого третьего значения термина нет в словаре

Международной федерации,так как он употребляется только в

отечественной ЭЭГ-фии.

_Асинхрония .(asynchrony,independent temrorary) - неодн-

ровременность возникновения феноменов ЭЭГ в различных об-

ластях одного полушария или в одноименных пунктах двух полу-

шарий мозга.

_Атипические повторяющиеся комплексы пик - медленная вол-

_на .(atypical repetitive spike-and-slow waves) - термин от-

носится к пароксизмам,состоящим из последовательности комп-

лексов пик-медленная волна,которые появляются билатерально и

синхронно в обоих полушариях мозга,но не отвечают критери-

ям,характерным для типичных комплексов пик-медленная волна.

Б

_Базальный электрод .(basal electrode;nasopharyngeal

electrod) - электрод особой конструкции,располагающийся вбли-

зи основания черепа;вводится через носовые пазухи до задней

стенки носоглотки.

_Бета-волна .(beta wave) - одиночное колебание разности

потенциалов длительностью менее 75 мс.

_Бета-полоса,бета-диапазон частот .(beta band) - полоса

частот выше 14 Гц.

_Бета-ритм .(beta rhythm) - ритмические колебания потенци-

ала с частотой 14 в 1 с.и более (при перьевых самописцах пре-

дел колебаний бета-активности составляет обычно35 Гц)и ампли-

тудой - 10-15 мкВ и выше (обычно не более 30 мкВ);лучше выра-

жен в лобно-центральных областях мозга;увеличивается в этих

областях по амплитуде и частоте при физической и умственной

работе и эмоциональном напряжении и блокируется при контрала-

теральных движениях конечностей или тактильном раздражении.

_Билатеральный .(bilateral) - феномен ,выраженный симмет-

рично в обоих полушариях мозга.

_Биоэлектрическое молчание .(silence,record of electroce-

rebral) - рекомендуется заменять термином отсутствие биоэ-

лектрической активности.

_Блокирование .(blocking) - 1) отчетливое ,временное сгла-

живание (угнетение) ритмов ЭЭГ в ответ на физиологические

стимулы или электрическое раздражение мозга;рекомендуется

вместо терминов активация,депрессия;следует отличать от

ослабления активности; 2) временное прекращение нормальной

работы усилителя ,вызванное его перегрузкой;выражается в рез-

ких смещениях пера,длящихся в течение нескольких секунд.

_Быстрая активность .(fast activity) - активность ,частота

которой превышает частоту альфа-диапазона частот.

В

_Веретенообразные ритмы .( spindle ; sigma rhythm , sleep

spindle) - регулярные ритмы любой частоты,периодически изме-

няющиеся по амплитуде;амплитудные модуляции придают кривой

вид ряда следующих друг за другом веретен;эти модуляции ха-

рактерны для нормально организованного альфа-ритма в задних

отделах мозга;частный случай - веретена с частотой 14-22 в

с,наблюдающиеся во время неглубокого сна,лучше выражены в

центральных областях мозга,но иногда распространяются и на

все другие его отделы.

_Вертекс-потенциал .(vertex sharp transient; v-wave;vertex

sharp wave) - комплекс из острых и медленных волн,максимально

выраженный в центральной,сагиттальной области,появляется в

ответ на сенсорные раздражения различной модальности или

спонтанно во время сна;может быть одиночным или повторяю-

щимся;амплитуда варьирует,но редко превышает 250 мкВ.

_Волна .(brain wave;wave) - одиночное колебание потенциала

любой амплитуды и формы.

_Вспышка активности,взрыв активности .(burst of activity)

- внезапно появляющаяся и исчезающая группа волн,отличная от

фоновой активности;возникает спонтанно или в ответ на раздра-

жение любой модальности;не является синонимом "пароксизмоль-

ной активности".

_Второй вход усилителя .(input terminal 11) - вход диффе-

ренциального усилителя,на котором негативность (отрицатель-

ность) другого (первого) входа вызывает отклонение пера само-

писца вниз.

_Входная цепь .(input circuit) - система,состоящая из

электродов,их проводников,коробки с гнездами,входного кабеля

и электродных селекторов.

_Входное напряжение .(input voltage) - разность потенциа-

лов на входе дифференциального усилителя энцефалографа.

_Вызванный потенциал .(evoked potential) - волна или груп-

па волн ,возникающих в коре или в других структурах мозга в

ответ она:сенсорные стимулы,электрическое раздражение аффе-

рентных путей;импульсы ,поступающие по ассоциативным волок-

нам;строго фиксированные события,например пропуск очередного

раздражения,появление моторной реакции на раздражение и

т.п.;вызванные потенциалы (ВП) обычно ниже или соизмеримы с

уровнем спонтанной активности ,поэтому для их выделения при-

меняются специальные методы:синхронное (когерентное) накопле-

ние с помощью специализированных ЭВМ (усреднителей) или уни-

версальных ЭВМ;оптимальная фильтрация и др.,наиболее доступ-

ные для регистрации в стандартных условиях корковые ВП ,выде-

ляемые при небольшом (от 20 до 150) числе суммаций.При особых

условиях (широкая полоса пропускания частот энцефалографа от

10 до нескольких кГц и значительно большее число суммаций от

1500 до 3000) с области вертекса регистрируются "стволовые"

вызванные потенциалы (brainstem evored potentials; far-field

evoked potentials).

_Высокочастотная характеристика, .буквально _ высокочастотный

_ответ .( high frequensy response) - характеристика чувстви-

тельности канала ЭЭГ по отношению к высоким частотам;обуслов-

лена полосой пропускания усилителя и записывающего уст-

ройства,а также используемым фильтром высоких частот.

_Выраженность .(abundance) - приближенная,качественная ха-

рактеристика интенсивности биоэлектрической активности в це-

лом,или обилия (богатства) отдельных ритмов ЭЭГ.

Г

_Гамма-ритм .(gamma rhythm) - ритмические колебания потен-

циала с частотой выше 35 Гц;применение термина не роекоменду-

ется;предпочтительнее говорить о бета-активности высокой

частоты.

_Генерализация .(generalization) - распространение феноме-

нов ЭЭГ их ограниченных областей мозга на многие или все об-

ласти.

_Герц,Гц .(hertz,hя) - единица частоты синусоидальных ко-

лебаний;в ЭЭГ в герцах измеряют число волн (колебаний биопо-

тенциала) в секунду.

_Гипервентиляция .(hyperventilation,overbreathing) - глу-

бокое регулярное дыхание с усиленными выдохами в течение

нескольких минут;благодаря сдвигу химизма крови в сторону ги-

покапнии вызывает активацию стволовых образований мозга и в

связи с этим провоцирует появление патологических изменений

на ЭЭГ.

_Гиперсинхронизация .(hypersynchrony) - усиление и упоря-

дочение регулярности ритмов колебаний потенциалов ,на ЭЭГ при

этом обычно наблюдается увеличение амплитуды и индекса выра-

женности альфа-ритма,не только в затылочных,но и в других об-

ластях мозга;другим,более редким вариантом гиперсинхронизации

является появление регулярной тета-активности (5-7 Гц) или

бета-активности с частотой 14-25 Гц,достигающей иногда боль-

ших амплитуд (30,40 мкВ и более).

Примечание.Термин широко применяется в отечественной

электроэнцефалографии,но не рекомендуется (и поэтому не разъ-

ясняется) в словаре Международной федерации.

_Глубинная электроэнцефалограмма .(depth electroencephalo-

gram,DEEG) - запись биоэлектрической активности мозга,получа-

емая с помощью электродов,погружаемых внутрь мозга (во время

нейрохирургических операций или путем вживления).В тех случа-

ях,когда погружение электрода контролируется стереотакси-

ческой глубинной электроэнцефалограммой.

Примечание.Термин "глубинная электроэнцефалограмма"поня-

тие более широкое ,чем электрокортикограмма или электросуб-

кортикограмма.

_Глубинный электрод .(depth electrode) - электрод ,погру-

женный внутрь мозга.

Д

_Двухфазная волна .(diphasic wave) - волна,состоящая из

двух компонентов,расположенных по обе стороны от изоэлектри-

ческой линии.

_Дезорганиация .(disorganization) - нарушение регулярности

ритмов ЭЭГ по частоте,форме и амплитуде;связана с исчезнове-

нием доминирующего ритма и нарушением пространственного расп-

ределения активности по областям мозга.

_Дельта-волна .(delta wave) - одиночное одно- или двухфаз-

ное колебание разности потенциалов длительностью более 250 мс

_Дельта-полоса,дельта-диапазон частот .(delta band) - по-

лоса частот менее 4 Гц.

_Дельта-ритм .(delta rhithm) - ритмические колебания по-

тенциалов с частотой 1-3,5 в с и с амплитудой от 10 до 250

мкВ и более.

_Депрессия .(depression) - применение термина для описания

ЭЭГ не рекомендуется.

_Десинхронизация .(desynchronization) - замена более мед-

ленной и упорядоченной во времени волновой активности более

быстрыми и менее регулярными колебаниями биопотенциалов мень-

шей амплитуды.

Примечание Термин широко применяется в отечественной

электрофизиологии;в словаре Международной федерации этот тер-

мин не комментируется;предлагается заменять его терминами

блокирование или ослабление.

_Диапазон,полоса частот .(band) - полоса частотного спект-

ра,с пределах которого выражены четыре основных ритма ЭЭГ-мы

(дельта,тета,альфа и бета).

_Дизритмия .(dysrhythmia) - термин,употребление которого

не рекомендуется.

_Диффузные (генерализованные) изменения активности . (dif-

fuse,generalized spread) - изменения,широко распространенные

по большинству или всем областям обоих полушарий мозга.

_Доминирующий .(predominant) - ритм (или активность),пре-

обладающий на протяжении измеряемого отрезка записи.

Примечание. В словаре Международной федерации этот тер-

мин отсутствует.

З

_Заземление .(ground connection,earth connection) - про-

вод,соединяющий испытуемого и ЭЭГ-ф с землей.

_Затылочная перемежающаяся ритмическая дельта-активность

(occipital intermittent rhythmic activity) - сравнительно ре-

гулярные волны примерно синусоидальной формы,появляющиеся в

виде вспышек частотой 2-2 Гц в затылочных областях одного или

обоих полушарий мозга;часто блокируются или уменьшаются при

открывании глаз.

И

_Игольчатый электрод .(needle electrode) - электрод в виде

иглы ,вводимый под кожу головы.

_Изолиния .(baseline) - 1) линия,которую записывают,.когда

одинаковое напряжение прикладывается к двум входам усилителя

или когда прибор находится в калибровочном положении,но сиг-

нал калибровке не подается; 2) воображаемая линия,приблизи-

тельно соответствующая средним значениям колебаний биопотен-

циалов за определенный период времени;оценивается визуально.

_Индекс .(index) - относительный показатель выраженности

какой-либо активности на ЭЭГ;например, 1) альфа ( тета,дельта

и т.д.)индекс - время (в %),в течении которого на каком-либо

отрезке кривой выражена данная активность; 2) интегральный

индекс,характеризующий структуру ЭЭГ в целом, - отношение

интенсивности быстрых (альфа + бета) и медленных ( дельта +

тета) ритмов; 3) возрастной индекс,характеризующий возрастные

сдвиги на ЭЭГ - отношение интенсивностей альфа-активности и

тета-активности и др.

_Инструментальная инверсия фазы .(instrumental phase re-

versal) - одновременное для двух биполярных отведений откло-

нение перьев в противоположных направлениях;вызывается одним

и тем же сигналом,который одновременно подается на второй

вход одного и на первый вход другого дифференциальных усили-

телей;наличие этого феномена указывает на то,что вблизи обще-

го электрода величина потенциального поля имеет максимальную

(реже минимальную) величину ;феномен может быть использован

для локализации источника потенциального поля .

_Истинная инверсия фазы .(thrue phfse inversion) - однов-

ременное в двух референциальных отведениях отклонение перьев

в противоположных направлениях;наличие этого редко наблюдае-

мого в поверхностных ЭЭГ-мах феномена указывает на то,что

между смежными областями мозга происходит изменение фазы вол-

ны на 180`.

_Ирритация .(irritation) - понятие ,применяемое некоторыми

отечественными авторами преимущественно к ЭЭГ ,имеющим

десинхронизированный характер с наличием большого числа бе-

та-колебаний высокой частоты и амплитуды,а также пиков и ост-

рых волн.

Примечание. Термин подразумевает прямую связь между

быстрой активностью и процессами возбуждения,в связи с чем

признается не всеми электрофизиологами;в словаре Международ-

ной федерации этот термин отсутвует.

К

_Калибровка .(calibration) - 1) процедура проверки

чувствительности установки ,заключающаяся в записи ответов

каналов усилителя на подаваемое на вход напряжение определен-

ной величины (обычно 10,25,50,100 мкВ и более),сопоставимое с

амплитудой регистрируемых процессов; 2) процедура проверки

скорости движения бумаги с помощью счетчика времени; в неко-

торых ЭЭГ-мах отметка времени предусматривается в течение са-

мой записи ЭЭГ при помощи маркера времени.

_Канал электроэнцефалографа .(channel of electroencepha-

lograph) - электронная система для усиления разности потенци-

алов,возникающей между парой регистрирующих электродов;

_Каппа-ритм .(kappa rhythm) - ритмические колебания потен-

циалов в альфа- или тета-диапазоне частот;регистрируется пре-

имущественно с височных областей мозга во время умственной

деятельности испытуемых;угла глазной щели;мозговое происхож-

дение этого ритма не доказано.

_Комплекс (волновой комплекс) .(complex) - активность ,со-

тоящая из двух или нескольких волн характерной формы,отличных

от основного фона;имеет тенденцию сохранять свою структуру

при повторении.

_К-комплекс .(K-complex) - вспышка активности,наиболее

часто состоящая из двух-трехфазной медленной волны высокой

амплитуды с последующим веретеном сна;возникает во время дре-

моты в ответ на внезапное сенсорное раздражение любой модаль-

ности или спонтанно;термин не является синонимом вертекс-по-

тенциала.

_Комплекс множественные пики .(multiple spike complex) -

последовательность из двух или более пиков.

_Комплекс множественные пики - медленные волны .( multiple

spike-and-slow wave complex) - последовательность из двух или

более пиков,соединенных с одной или более медленными волнами.

_Комплекс острая - медленная волна .( sharp-and-slow wave

complex) - последовательность из острой волны и медленной

волны или ее ряда острых и медленных волн.

_Комплекс пик - медленная волна .(spike-and-slow wave

complex) - последовательность из пик (спайка),за которым сле-

дуем медленная волна;термин может иметь варианты во множест-

венном числе:комплексы пик - медленная волна или пики - мед-

ленные волны и др.

_Комплекс пик - медленная волна частотой 3 Гц .(three Hz

spike-and-slow wave) - характерный пароксизм , состоящий из

регулярной последовательности комплексов пик - медленная вол-

на,которые обычно повторяются в начале пароксизма с частотой

3-3,5 Гц;регистрируется билатерально,обычно синхронно и сим-

метрично в обоих полушариях мозга или нередко генерализованно

по всем областям мозга;амплитуда может быть различной,чаще

максимальна в лобных частях мозга;иногда амплитуда достигает

1000 мкВ (1млВ).

_Комплекс пик - медленная волна частотой 6 Гц .(six Hz

spike-and-slow-wave) - комплексы пик - медленная волна с

частотой 4-7 Гц (чаще 6 Гц) ;появляются обычно в виде крат-

ковременных билатеральных синхронных вспышек,симметричных или

асимметричных;амплитуда вариабельна и может быть не одинако-

вой в передних и задних отделах мозга.

_Компоненты ЭЭГ .(transient eeg) - любая отдельная волна

или комплекс волн ,различаемые на ЭЭГ-ме.

_Конвенция по полярности .(polaruty convenyion) - междуна-

родное соглашение,по которому дифференциальные ЭЭГ- усилители

конструируются так,что негативность (отрицательность ) потен-

циала на первом входе усилителя относительно второго входа

усилителя вызывает отклонение пера вверх;это соотношение об-

ратно обычно используемому в некоторых других биологических и

не биологических областях исследований.

_Кортикальный электрод .(cortical electrod) - электрод

,расположенный непосредственно на поверхности мозга или пог-

руженный в кору мозга.

_Коэффициент режекции синфазного сигнала .(common mode

rejection retio) - характеристика дифференциального усилите-

ля,выражающаяся отношением коэффициента усиления противофаз-

ного сигнала к коэффициенту усиления синфазного сигнала слу-

жит для характеристики подавления синфазных помех,в первую

очередь наводки сети переменного тока;помехоустойчивость тем

выше,чем больше коэффициент режекции,который может достигать

величины десятков тысяч.

Л

_Лобная перемежающая ритмическая дельта-активность . (fron-

tal intermittent rhythmic delta activity) - сравнительно ре-

гулярные волны приблизительно синусоидальной формы,появляющи-

еся в виде вспышек частотой 0,5-3 Гц в лобной области одного

или обоих полушарий мозга;необходимо дифференцировать эту ак-

тивность от изменений потенциала,обусловленных движениями

глаз.

_Лямбда-волна .(lambda wave) - заостренные,нередко обно-

фазные и,как правило,электроположительные колебания потенциа-

лов (обычно в альфа- или тета-диапазонах частот),регистрируе-

мые с затылочной областей мозга во время бодрствования или

возбуждения зрительного анализатора (например, при демонстра-

ции визуальных изображений);амплитуда обычно не превышает 50

мкВ ;может блокироваться движением глаз.

М

_Магнитоэнцефалограмма .(magnetoencephalogram) -запись из-

менений магнитного поля,обусловленных биоэлектрической актив-

ностью мозга;запись осуществляется при помощи датчиков,распо-

ложенных вблизи головы.

_Медленная активность .(slow activity) - недостаточно точ-

ный термин,характеризующий преобладание в ЭЭГ колебаний по-

тенциалов тета- и дельта-диапазонов частот,обычно недостато-

чно регулярных и имеющих невысокую амплитуду.

_Медленная волна .(slow wave) - колебания потенциалов дли-

тельностью более 125 мс.

_Межэлектродное расстояние .(interelectrode distance) -

расстояние между парой отводящих электродов;если в пару сое-

динены два соседних электрода стандартной системы

десять-двадцать или еще более близко расположенные электро-

ды,то говорят о малом межэлектродном расстоянии;если в пару

соединяются не соседние,а более далеко расположенные друг от

друга электроды стандартной системы,то говорят о большом ме-

жэлектродном расстоянии.

_Межэлектродное сопротивление .(electrode resistance) -

сопротоивление между парой электродов в килоомах,измеряемое

на постоянном токе;является активной составляющей импе-

данса;не следует смешивать с входным сопротивлением усилителя.

_Межэлектродный импеданс .(electrode impedance) - сопро-

тивление между парой электродов,измеряемое на переменном то-

ке;складывается из активной и реактивной ( преимущественно

емкостной ) составляющих;в полосе частот ЭЭГ межэлектродный

импеданс из-за малого емкостного сопротивления обычно равен

межэлектродому сопротивлению.

_Монтаж .(montage,run) - фиксированный набор отведе-

ний,благодаря которому без помощи селектора записываются спе-

циально подобранные или стандартные программы отведений: 1)

биполярный монтаж (bipolar montage) - множественные биполяр-

ные отведения при отсутствии электрода общего для всех отве-

дений;в большинстве случаев в цепочке электродов смежные от-

ведения имеют один общий электрод,соединенный с вторым входом

одного усилителя и с первым входом следующего усилителя; 2)

венечный биполярный монтаж (coronal bipolar montage) - способ

расположения биполярных электродов в виде поперечных ря-

дов.Синоним:поперечный биполярный монтаж; 3) замкнутый бипо-

лярный монтаж (circumferential bipolar montage) - способ би-

полярных пар электродов,когда они образуют замкнутый круг; 4)

-рнеференциальный монтаж (referential montage) - мон-

таж,состоящий из референциальных отведений.

_Мю-ритм .(mu-rhythm) - ритмические колебания потенциала с

частотой 7-11 Гц и амплитудой 30-50 мкВ,аркообразной фор-

мы;наблюдается в состоянии бодрствования в центральной или

теменно-центральной областях мозга;блокируется или уменьша-

ется при движениях контралатеральных конечностей, опри

мысленных движениях,при тактильных раздражениях;синонимы -

аркообразный ритм,роландический ритм; употребление всех этих

синонимов не рекомендуется.

Н

_Навязывание,усвоение ритма . - см.реакция усвоения ритма.

_Назофарингеальный электрод .(nasopharyngeal electrode) -

см. базальный электрод.

_Негативный (позитивный) потенциал .(negative (positive)

potential) - потенциал,имеющий отрицательный (положительный)

знак относительно условного нуля;принято такое подключение

отводящих электродов ко входу усилителя,чтобы отклонение пера

регистрирующего устройства при негативном (позитивном) потен-

циале происходило вверх (вниз) от изолинии.

_Нерегулярный .(irregular) - термин применяется к ритмам

ЭЭГ,состоящим из волн непостоянной частоты и амплитуды или

ритмам,проявляющимся непостоянно в течение записи.

_Низкоамплитудная ЭЭГ .(low voltage EEG) - ЭЭГ,в которой

активность всех областей мозга в состоянии бодрствования не

превышает 20 мкВ.При повышении чувствительности аппаратуры

можно установить,что эта активность в основном включает бе-

та-,тета- и реже дельта-волны;альфа-волны в задних областях

мозга при этом обычно отсутствуют; ЭЭГ перестает быть низко-

амплитудной при определенных физиологических или фармакологи-

ческих раздражениях и в состоянии сна;термин не является си-

нонимом отсутствия биоэлектрической активности.

_Низкочастотная характеристика ,буквально низкочастотный

_ответ .(low frequency response) - характеристика чувствитель-

ности канала ЭЭГ по отношению к низким частотам;обусловлена

полосой пропускания усилителя,а также используемым фильтром

низких частот (постоянной времени).

О

_Однофазная волна .(monophasice wave) - колебание потенци-

ала по одну сторону от изоэлектрической линии.

_Организация .(organization) -упорядоченность частотно-ам-

плитудных характеристик и пространственного распределения

компонентов ЭЭГ по областям и полушариям мозга,типичная для

большинства субъектов данной возрастной группы (наследственно

не отягощенных и не страдающих такими заболеваниями нервной

системы,которые могут обусловить дисфункцию нейродинамики

мозга);отражает градиент выраженности альфа-ритма в сагиталь-

ном направлении от затылочных отделов у лобным (так называе-

мые зональные различия ЭЭГ),а также наличие веретен аль-

фа-ритма в задних отделах мозга ( иногда этот феномен называ-

ют модуляцией ритма); степень организации ЭЭГ прогрессирует

от рождения до зрелого возраста и убывает в процессе старе-

ния;слабая степень организации ритмов ЭЭГ не всегда указывает

на патологию.

_Ослабление .(attenuation) - снижение общего уровня биоэ-

лектрической активности по амплитуде: 1) может появиться

кратковременно в ответ на физиологические стимулы или элект-

рическое раздражение мозга и в этом случае называется блоки-

рованием; 2) может явиться следствием патологического состоя-

ния мозга; 3) может возникнуть в результате изменения

чувствительности канала ЭЭГ-фа.

_Острая волна .(sharp wave) - колебания потенциала с

расширенным основанием и острой вершиной длительностью более

75 мс;амплитуда различная (20-200мкВ и более);могут быть од-

но- двухфазные,одиночные,групповые или множественные;термин

не применяется по отношению к вертекс-потенциалам,лямюда-вол-

нам,волнам ритмов ЭЭГ,имеющим острые вершины;следует отличать

острые волны от пиков (спайков),имеющих сходную форму,но

меньшую длительность;в чернильных записях при скорости движе-

ния бумаги 3 мс/с острые волны имеют основание более 2 мм,а

пики (спайки) менее 2 мм.

_Отведение .(derivation,linkage) - пара электродов , с ко-

торыми производится регистрация биопотенциалов;процесс ре-

гистрации биопотенциалов через усилительные каналы ЭЭГ-фа; в

разговорной речи - сама запись колебаний биопотенциалов. 1)

Биполярное отведение (bipolar derivation) - запись ЭЭГ с по-

мощью пары рабочих электродов; 2) монополярное ,униполярное

отведение (monopolar,unipolar derivation) - применение терми-

на не рекомендуется;предлагается заменять ого термином рефе-

ренциальное отведение; 3) Референциальное отведение

(referential derivation) - запись ЭЭГ в условиях ,когда один

электрод отведения является рабочим,расположенным в не-

посредственной близости или внутри мозга,а другой - референт-

ным,расположенным на некотором удалении от мозга,например на

мочке уха,переносице и т.п.; 4) усредненное отведение (avera-

ge derivation) - запись ЭЭГ в условиях,когда один электрод

отведения является рабочим,а второй - усредненным; 5) стер-

но-спинальное отведение (sterno-spinal referenct) - отведе-

ние, в котором два электрода,помещенных над правым груди-

но-ключичным соединением и над спинальным отростком седьмого

шейного позвонка,соединяются между собой для уравнивания нап-

ряжения с помощью потенциометра и используются затем в ко-

честве референтного электрода ;такой способ отведения умень-

шает артефакты от запетления ЭКГ.

_Отсутствие электрической активности .( inactivity, record

ofelectrocerebral) - полное исчезновение электрической актив-

ности мозгового происхождения во всех отделах мозга не только

в покое,но и при стимулирующих физиологических и фармакологи-

ческих воздействиях; для констатации феномена необходимо

использовать максимальное усиление ЭЭГ-фа;следует отличать

отсутствие активности от наличия низкоамплитудной дельта-ак-

тивности.

_Очаг патологической активности .- см. фокус патологи-

ческой активности.

П

_Пароксизм,пароксизмальный разряд .(paroxysm,discharge) -

группа колебаний резко отличная по структуре и амплитуде от

фоновой активности,внезапно появляющаяся и исчезающая;имеет

продолжительность от долей секунды до нескольких секунд;обыч-

но используется для характеристики эпилептиформных паттернов.

_Паттерн,узор,рисунок .(pattern) - 1) последовательность

определенных форм колебаний биопотенциалов,повторяющаяся в

одном или нескольких отведениях при одинаковых состояниях и

условиях; 2) картина, отражающая особенности распределения

различных компонентов ЭЭГ по всем отведениям в целом.

_Первый вход усилителя .(input terminal) - вход дифферен-

циального усилителя,на котором негативность относительно дру-

гого входа вызывает отклонение пера вверх ;в схемах присоеди-

нение электрода к первому входу усилителя представлено в виде

сплошной линии.Синонимы:первая сетка усилителей,черный про-

водник - их применение не рекомендуется.См.конвенция по по-

лярности.

_Период,длительность .(period,duration) - интервал между

началом и концом одиночной волны или комплекса волн;период

отдельных волн ритма ЭЭГ обратно пропорционален частоте этого

ритма.

_Пик .- 1) точка экстремума (максимума или минимума волны

(peak); 2) мелкая острая волна (преимущественно однофазная) с

длительностью от 10 до 75 мс и амплитудой 10-50 мкВ (spike).

_Плоская ЭЭГ .(flat EEG) - не рекомендуется заменять терми-

ном низкоамплитудная ЭЭГ.

_Поверхностная ЭЭГ-ма .(scalp electroencephalogram) - за-

пись биопотенциалов мозга с помощью электродов,расположенных

на поверхности головы;термин служит для уточнения различия

данной записи от электрокортикограммы;в большинстве случаев

слово "поверхностная" опускается,а запись называется просто

"электроэнцефалограмма".

_Полиморфная активность .(polimorphic activity) - недоста-

точно точный термин,характеризующий наличие в ЭЭГ нерегуляр-

ных колебаний разной частоты и амплитуды без доминирования

какого-либо одного ритма;применение термина не рекомендуется.

_Полиграфическая запись .(poligraphic recording) - однов-

ременная запись ряда физиологических функций ,таких,как

ЭЭГ,реоэнцефалограмма,дыхание,ЭКГ,электромиограмма, движение

глаз,кровяное давление и т.д.

_Полифазная волна .(polyphasic wave) - волна,состоящая из

двух или более компонентов,расположеных по обе стороны от

изоэлектрической линии.

_Полоса частот канала ЭЭГ .(bandwidth EEG channel) - об-

ласть частот,пропускаемых каналом ЭЭГ;соответствует часто-

там,встречающимся в ЭЭГ-ме;ограничивается постоянной времени

усилителей,инертностью регистрирующего устройства,используе-

мыми фильтрами.

_Полярность волны .(polarity EEG wave) - знак разности по-

тенциала (положительный или отрицательный)на рабочем электро-

де по сравнению с любым другим электродом.

_Постоянная времени .(time constant,TC) - характеристика

канала ЭЭГ-фа,зависящая от сопротивления (в мегомах) и ем-

кости ( в микрофарадах),которые определяют полосу пропускания

канала по низким частотам;измеряется временем ( в секундах),

за которое отклонение пера самописца падает на 37% по отноше-

нию к его первоначальному сдвигу в ответ на приложение раз-

ности потенциалов по постоянному току ко входу усилителя;чем

больше постоянная времени,тем более медленные частоты про-

пускает канал.

_Потенциал .(potential) - в строгом смысле величина напря-

зения между электродом и условным нулем;в ЭЭГ-фии употребля-

ется как синоним "волны".

_Потенциальное поле .(potential field) - распределение ве-

личин потенциала по поверхности головы или коры мозга в дан-

ный момент времени;графически принято изображать с помощью

эквипотенциальных линий.

_Пробуждение .(arousal) - применение термина для описания

ЭЭГ-м не рекомендуется.

_Противофазные сигналы .(out phase signals) - волны,имею-

щие противоположные фазы.

Р

_Разряд последействия,следовой разряд .(after discharge) -

комплекс волн или вспышка ритмических колебаний потенциа-

ла,следующих после ответа на афферентное раздражение или от-

вета на прямую стимуляцию каких-либо структур мозга.

_Регулярность .(понятие,характеризующее постоянство перио-

да и формы волн или комплексов волн на протяжении достаточно

длительного отрезка времени.

_Реактивность ( . точнее, _биоэлектрическая реакция . _) .( reac-

tivity ) - изменение характера колебаний биопотенциалов мозга

в ответ на сенсорное раздражение или другие физиологические

или физические воздействия;см. функциональные пробы.

_Реакция вовлечения .(recruiting response) - появление на

ЭЭГ ответа на низкочастотное (8-12 в с) раздражение некоторых

неспецифических ядер зрительного бугра.Ответ обычно возникает

в большим латентным периодом,имеет вид серии волн, следующих

с частотой раздражения,с характерным постепенным увеличением

и уменьшением (модуляцией) амплитуды волн.

_Реакция усвоения,реакция следования,реакция навязыва-

_ния, . _реакция . _перестройки .( _ . photic driving; driving rhythm;

flicker response) - появление на ЭЭГ колебаний потенциа-

лов,следующих с той же ( или кратной ) частотой,что и частота

ритмического светового (или иного) раздражения,усвоение ритма

в ответ на прерывистое световое раздражение обычно наиболее

выражено в задних отделах мозга в диапазоне частот 6-24 Гц.

_Ритм .(rhythm) - активность ,состоящая из волн,имеющих

относительно постоянный период.

_Ритм альфа-диапазона частот .(rhythm of alpha frequency)

- в общем смысле это каждый ритм в полосе альфа-диапазона

частот;применение этого термина целесообразно для обозначения

активности в полосе частот альфа-ритма,которая отличается от

альфа-ритма своей топографией или реактивностью и не имеет

специального обозначения,как , например ,мю-ритм.

С

_Сверхмедленные колебания .- ритмические колебания потен-

циалов мозга с частотой от 0,5 до 18 колебаний в минуту (пе-

риод колебаний от 3 до 30 с).

_Селектор .(selector) - переключатель,позволяющий их мно-

жества установленных на голове электродов выбрать одну ка-

кую-либо пару и подключить ее к определенному каналу усиления.

_Симметрия .(symmetry) - 1) сходство рисунков ЭЭГ однои-

менных областей двух полушарий мозга; 2) сходство формы и ве-

личины фаз колебаний потенциалов по обе стороны от изоэлект-

рической линии; 3) сходство восходящего и нисходящего фронтов

волны.

_Симультанный ,синхронный .(simultaneous,synchronous) -

возникающий в один и тот же момент времени; одновременность

понимается как отсутствие задержки в чернильной записи при

обычной скорости движения бумаги.

_Синусоидальные .(sinusoidal) - ритмические двухфазные ко-

лебания потенциалов с гладкой,округлой вершиной,приближаю-

щейся к синусоиде.

_Синхронизация .- замена быстрых и нерегулярных колебаний

биопотенциалов более медленной и упорядоченной во времени

волновой активностью большей амплитуды;феномен противоположен

явлению десинхронизации.

Примечание.Термин широко применяется в отечественной

ЭЭГ-фии,но отсутствует в словаре Международной федерации.

_Синхрония .(synchrony) - совпадение во времени возникно-

вения феноменов ЭЭГ в пределах одного или обоих полушарий

мозга.

_Синфазные сигналы .(inphase signals) - волны,совпадающие

по фазе.

_Система десять-двадцать .(ten-twenty sestem) - стандатр-

ная система установки (размещения) электродов на поверхности

головы,которая рекомендована Международной федерацией по

ЭЭГ-фии п клинической нейрофизиологии;согласно этой систе-

ме,место устанавливаемого электрода определяется процентным

соотношением (10 или 20)от расстояния между двумя пункта-

ми;линия переносицы - затылочный бугор (назион -инион) в са-

гитальном направлении и линия между слуховыми проходами через

вертекс в поперечном направлении;при расположении электродов

по этой системе их проекции попадают на пункты,соответствую-

щие основным областям мозга.

_Сонные веретена .(sleep spindles) - появляющиеся во время

сна вспышки волн с частотой от 11 до 15 Гц,чаще 12-14 Гц;ре-

гистрируются,как правило,диффузно,но лучше выражены в цент-

ральных областях мозга;амплитуда варьирует,не превышая обычно

60 мкВ;синоним этого термина - сигма-ритм употреблять не ре-

комендуется.

_Спонтанная активность . - см.фоновая активность.

_Стадии сна .(sleep stage) - определенные фазы сна ,кото-

рые могут быть отграничены наиболее четко с помощью полигра-

фических записей ЭЭГ и других физиологических функций,включая

движения глаз и активность некоторых мышц.

_Стандартное расположение электродов .(standart electrode

placement) - расположение электродов на поверхности головы по

системе десять-двадцать.

_Стереотаксическая глубинная ЭЭГ-ма .(stereotactic depth

electroencephlogram) - запись электрической активности коры

или подкорковых структур мозга,отводимая от электродов,погру-

жаемых внутрь мозгового вещества с помощью стереотаксической

техники.

_Сфеноидальный электрод .(sphenoidal electrode) - игольча-

тый или проволочный электрод,введенный через мягкие ткани ли-

ца ниже скуловидной дуги;кончик электрода располагается при

этом вблизи основания черепа в области овального окна.

Т

_Тета-волна .(theta wave) - одиночное ,чаще двухфазное ко-

лебание разности потенциалов длительностью 130-250 мс.

_Тета-полоса . (theta band) - полоса частот 4-7,5 Гц.

_Тета-ритм .(theta rhythm) -ритмические колебания потенци-

алов с частотой 4-7 в с,амплитудой 10-200мкВ,иногда с верете-

нообразной модуляцией,особенно в лобных областях мозга.

_Триггерная стимуляция .(trigger stimulation) - стимуляция

в ритме колебаний потенциалов мозга;управление ритмом раздра-

зения осуществляется через специальное устройство обратной

связи,путем подачи колебаний биопотенциалов посте их усиления

на вход стимулятора;наиболее распространенным является метод

триггерной фотостимуляции.

_Топограмма .(topogram) - картина пространственного расп-

ределения биопотенциалов мозга (например,по коре головного

мозга и т.п.)

_Триангуляция .(triangular bipolar montage) - специальный

вариант коммутаций трех пар биполярного отведения, при кото-

ром три отводящих электрода располагаются по вершинам треу-

гольника;используется для уточнения локализации фокуса пато-

лонгической активности на ЭЭГ.

У

_Унилатеральный,односторонний .(unilateral) - относящийся

к одной стороне головы.

_Усиление .(gain) - отношение напряжения,подаваемого на

вход усилителя,к его величине на выходе;часто выражается в

децибеллах ( 1дБ =20 log Uвых / Uвх ),например:при отношении

напряжения на выходе к напряжению на входе 10В/10 мкВ усиле-

ние равно 10 в 6 степени,или 120 дБ;не следует смешивать с

чувствительностью.

_Условная негативная вариация;волна ожидания;Е-волна

(contingemt negative variation,CNV) - медленная ,электроотри-

цательная волна,регистрируемая в лобных или сенсомоторных об-

ластях полушарий головного мозга в период ожидания умственной

или моторной деятельности.

Примечание.В словаре Международной федерации этот термин

отсутствует.

_Усилитель .(amplifier) - 1) несимметричный усилитель

(single-ended-amplifier) - усилитель потенциалов,измеряемых

относительно земли; 2) дифференциальный,симметричный,ба-

лансный усилитель (differential,balanced amplifier) - состоя-

щий из двух несимметричных,действующих в противофазе; входной

сигнал пропорционален разности напряжения между двумя входами.

Примечание. В ЭЭГ-фах дифференциальные усилители исполь-

зуются на первых каскадах усиления (предусилители); 3) усили-

тель постоянного тока (direct current DC-amplifier) - усили-

тель ,способный усиливать напряжение постоянного тока (нуле-

вой частоты) и медленно изменяющееся напряжение; 4) усилитель

с модуляцией (chopper amplifier) - устройство,состоящее из

модулятора,усилителя переменного тока и демодулятора;сигналы

постоянного тока и низкочастотные сигналы переменного тока

преобразуются в нам в импульсы относительно высокой часто-

ты,которые сначала усиливаются,а затем реконвертируются на

входе до первоначальной формы сигнала; 5) усилитель с непря-

мыми связями (усилитель с емкостными связями или R-C усили-

тель) (resistance-capacitance coupled amplifier) - усилитель,

,в котором последовательные каскады соединены цепями,состоя-

щими из емкостей и сопротивления; 6) усилитель с прямыми свя-

зями ( direct-coupled amplifier) - усилитель ,в котором от-

дельные каскады усиления соединены последовательно с помощью

устройств,не зависящих от частоты; 7) буфферный усилитель

(buffer amplifier) - усилитель с коэффициентом усиления по

напряжению около единицы,который имеет высокое входное и низ-

кое выходное сопротивления; используется для согласования

приборов с разными характеристиками ,защищает источник сигна-

ла от нагрузки,создаваемой электронной схемой;в некоторых

ЭЭГ-фах каждый вход соединен с буферным усилителем располо-

женным в специальной коробке для уменьшения артефактов

,вносимых кабелем и наводкой переменного тока.

Ф

_Фаза .(phase) - 1) временное отношение или отношение по-

лярности между идентичными точками волн (колебаний потенциа-

лов,записанных одновременно с двух разных отведений; 2) угло-

вое соотношение между точками волн или началами циклов этих

волн; измеряется в градусах или в радианах.

_Фильтр высоких частот .(high frequency filter) - уст-

ройство ,которое понижает чувствительность канала ЭЭГ к от-

носительно высоким частотам; для каждого высокочастотного

фильтра это понижение выражается в процентах уменьшения отк-

лонения пера на выходе ЭЭГ-фа для данной частоты по сравнению

с частотами,не измененными фильтрацией.

_Фильтр низких частот .(low frequency filter) - устройство

,которое понижает чувствительность канала ЭЭГ к относительно

низким частотам.Для каждого положения переключателя фильтра

низких частот это понижение выражена в уменьшении на опреде-

ленный процент отклонения пера на выходе ЭЭГ-фа для данной

частоты по отношению к частотам,которые не изменены фильтра-

цией.

_Фокус патологической активности .(focus) - ограниченный

участок на ЭЭГ или ЭКоГ (область одного,двух или нескольких

отведений),где патологические формы колебаний биопотенциалов

отличны от основного фона или имеют значительно большую амп-

литуду.

Примечание.Некоторые отечественные авторы применяют тер-

мин "фокус" только для эпилептиформной активности и называют

"очагом" локальное появление медленных волн или комплексов

острых и медленных волн; однако такое разделение терминов не

является общепринятым и не отражено в словаре Международной

федерации.

_Фоновая активность .(baclground activity) - 1) любая фор-

ма биоэлектрической активности,с которой сравниваются другие

(обычно более кратковременные ) паттерны ЭЭГ (как нормаль-

ные,так и патологические); не является синонимом какого-либо

конкретного,индивидуального ритма,например альфа-ритма; 2)

так называемая "спонтанная" биоэлектрическая активность мозга

или активность покоя.

Примечание.Второе значение термина в словаре Международ-

ной федерации не приводится.

_Фотомиогенная реакция .(photo-myogenic response) - реак-

ция на прерывистую фотостимуляцию,характеризующаяся появлени-

ем в ЭЭГ повторяющихся мышечных спайков в отведениях с перед-

них областей мозга,по мере стимуляции спайки обычно постепен-

но увеличиваются по амплитуде и быстро исчезают после ее

окончания; возможно ,что реакция связана с дрожанием век и

вертикальными колебаниями глазных яблок или с подергиваниями

наиболее близко расположенных мышц лица и головы.

_Фотостимуляция,фоностимуляция . ( photic, phonic, stimula-

tion) - воздействие на испытуемого прерывистого светового или

звукового раздражения; используется как способ активации ЭЭГ.

_Фотопароксизмальная реакция .(photo-paroxysmal response)

- реакция,возникающая в ответ на прерывистую фотостимуля-

цию;характеризуется появлением комплексов пик - медленные

волны;комплексы регистрируются обычно билатерально синхрон-

но,симметрично или генерализаванно и могут не исчезать после

стимуляции в течении нескольких секунд,реакция может сопро-

вождаться нарушением сознания и быстрым подергиванием муску-

латуры всего тела,наиболее выраженным в мышцах верхних конеч-

ностей и головы.

_Функциональные пробы .- тесты ,применяемые для оценки

степени и характера реактивности корковых и подкорковых

структур мозга; наиболее часто используются :открывание

глаз,ритмические световые мелькания,звуковые и вестибулярные

раздражения,гипервентиляция,пережатие магистральных сосу-

дов,фармакологические воздействия,психологические тесты и не-

которые другие.

Примечание. В словаре Международной федерации данный

термин не имеет английского эквивалента;близким по значению

можно считать термин активация (activation),но он не исчерпы-

вает полного содержания данного понятия.

Ч

_Частота .(friquency) - число волн или комплексов волн в 1

с.

_Чувствительность .(sensitivity) - отношение скачка напря-

жения,подаваемого на вход усилителя к отклонению пера на вы-

ходе канала ЭЭГ ; измеряется в мкВ/мм ,например при скачке

напряжения на входе 50 мкВ и отклонении пера на выходе 10 мм

чувствительность равна 5 мкВ/мм; она тем больше,чем меньше

напряжение,необходимое для отклонения пера на 1 мм; в совре-

менных ЭЭГ-фах чувствительность обычно достигает 1-2 мкВ/мм;

не следует смешивать с усилением.

Э

_Эквипотенциальная линия .(equipotential line) - воообра-

жаемая линия,соединяющая последовательность точек,имеющих

одинаковый потенциал в данный момент времени.

_Эквипотенциальный (изоэлектрический) .(equpotential) -

термин указывает на равенство величин потенциала.

_Электрическая активность мозга .(EEG activity) - все виды

электрических процессов,генерируемых нейрональными структура-

ми мозга.

_Электрокортикограмма .(electrocorticogram ECoG) - запись

изменений электрических процессов,генерируемых в условиях

прямого отведения с открытой поверхности мозга или с помощью

электродов,погруженных внутрь коры.

_Электросубкортикограмма .- запись изменений электрических

потенциалов, регистрируемых с помощью электродов ,погруженных

в подкорковые структуры полушарий мозга или в ядра зрительно-

го бугра.

Примечание.В словаре Международной федерации этот термин

не приводится.

_Электроцеребеллограмма .(electrocerebellogram) - запись

биоэлектрической активности мозжечка.

_Электроэнцефалограмма .(electroencephalogram) - запись

изменений электрических потенциалов ,отводимых с помощью мак-

роэлектродов,расположенных на поверхности головы.

_Электроэнцефалография .(electroencephalography) - 1) раз-

дел электрофизиологии,посвященный изучению электрической ак-

тивности головного мозга; 2) метод регистрации биопотенциалов

мозга

_Электрод .(electrod) - датчик ( устройство), с помощью

которого осуществляется отведение биоэлектрической активности

от различных мозговых структур;в клинической практике упот-

ребляются электроды различной конструкции ( электроды-мости-

ки,плоские электроды и др.),фиксируются на голове с помощью

специальных шлемов или резиновых полос;контакт с поверхностью

кожи осуществляется через шарик из губки или марлевую прок-

ладку,смоченные в физиологическом растворе или через специ-

альную пасту.

1) Активный электрод (active electrode) -употрабление

термина не рекомендуется; 2) индифферентный электрод

(indiffirent electrod) - электрод,присоединяемый к условно

"нулевой" точке ( чаще к мочке уха),относительно которой из-

меряется величина потенциала на других рабочих электро-

дах;поскольку потенциал на индифферентном электроде обычно не

не бывает постоянным,ток как на него оказывают влияние изме-

нения потенциального поля близлежащих областей мозга, приме-

нение термина не рекомендуется,предлагается заменять его тер-

мином референтный электрод,имеющим более широкое значение; 3)

рабочий электрод (exploring electrode) - буквально электрод

для исследований,расположенный на поверхности головы,на отк-

рытой поверхности мозга или погруженный внутрь мозга;предназ-

наченг для изучения биоэлектрической активности данного

участка мозга;как правило ,рабочий электрод соединяется с

первым входом усилителя;этот термин предлагается вместо тер-

мина активный электрод; 4) референтный электрод (reference

electrode) - любой электрод,относительно которого измеряются

величины колебаний биопотенциалов,происходящие на другом

электроде;обычно соединяется со вторым входом усилителя;сле-

дует учитывать,сто при любом расположении (например,не только

при биполярном,но и при монополярном способе отведения) рефе-

рентный электрод несет на себе некоторый ,иногда значительный

по величине потенциал; 5) усредненный электрод (average

potential reference) - точка в схеме отведений,которая через

сопротивления в 1-2 мОм соединяется со всеми ( или нескольки-

ми рабочими электродами);потенциал в этой точке равен средне-

му значению потенциалов рабочих электродов;к этой точке

подсоединяются вторые входы каналов усиления.

_Эпилептиформная активность .(epileptiform pattern) -

кратковременное вне связи с эпилептическими припадками паяв-

ление на ЭЭГ волн или комплексов волн,отличных от фоновой ак-

тивности,сходных с встречающимися у больных эпилепсией ( оди-

ночные пики и острые волны;проявляющиеся в виде вспышек,для-

щихся не более нескольких секунд); наличие этой формы актив-

ности еще не может служить достаточным основанием для поста-

новки диагноза эпилепсия.

_Эпилептические разряды,эпилептические пароксизмы .(sezure

pattern) - паттерны ( рисунки) характерной формы,длящиеся

иногда несколько секунд;внезапно возникающие,внезапно исчеза-

ющие и снова появляющиеся;компоненты паттернов могут состоять

из волн и комплексов волн различной формы;нередко паттерны

носят ритмический характер,причем ритмы,их составляющие,уве-

личиваются про амплитуде и уменьшаются по частоте во время

припадка;появляясь локально,разряды имеют тенденцию распрост-

раняться на другие области мозга;они могут регистрироваться

как во время припадка,так и вне его и тогда считается субкли-

ническими.

_Эпоха .(epoch) - произвольно выбранный период времени в

записи ЭЭГ в секундах или минутах.